扬州市第二人民医院移动护理PDA采购项目

招标文件

一、采购项目名称及编号

(一)项目名称：扬州市第二人民医院移动护理PDA采购项目；

(二)项目编号：YZLZDL-202403210002号

二、项目说明及预算金额

项目概况：采购一批移动护理PDA设备，本次所采设备用于扬州市第二人民医院移动护理系统，需相匹配的技术支撑和运维服务；

项目预算：9万元；

- 、设备参数

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 操作系统 | Android 12.0及以上, 针对医疗行业应用定制开发，需提供国家权威部门出具的医疗操作系统软件著作权证书，并加盖公章 |
| ★2 | CPU | 高通八核处理器、主频≥2.2GHz（高通）；内存≥4GB；存储≥64GB,SD卡可扩充到128G |
| ★3 | 电池容量 | ≥4000mAh，电池通过GB 31241-2014电池安全检测，提供电池CQC认证报告盖章扫描件 |
| ★4 | 电池安装 | 电池可拆卸并更换，无需任何辅助工具，确保后期维护和安装更换方便（拍照展示，提供盖章扫描件） |
| ★5 | 显示屏 | ≥5.5寸彩色1280X720多点触控屏，支持手套/带水触摸，超明亮，阳光下可视 |
| 6 | 尺寸 | ≤159*75*14.4 mm |
| ★7 | 摄像头 | 后置≥1300万,前置≥500万 |
| ★8 | 条码扫描引擎 | 支持一维码、二维码扫描，支持屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌（提供专利加盖公章）；支持污损残缺条码和避光带扫描； |
| 9 | 条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件） |
| 10 | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明文件） |
| 11 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键（需提供屏幕虚拟扫描按键功能设置截图证明文件） |
| ★12 | 网络连接 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/ready/d/e/h/i/k/r/u/w/v，2x2MU-MIMO,支持2.4G及5G频段，WIFI6 Ready,支持5G全网通 |
| ★13 | 无线网络安全性 | OPEN,WEP,WPA/WPA2/(Personal and Enterprise WPA2),WPA3(OWE,SAE,Enterprise) |
| 14 | 蓝牙 | Bluetooth Class 5.0 BLE 以上 |
| 15 | 振动 | 自带振动马达 |
| ★16 | 工业防护等级 | IP67或以上，（提供报告盖章扫描件） |
| ★17 | 外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分），并提供第三方具有CNAS和CMA资质实验室的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告，提供测试报告盖章扫描件 |
| 18 | 按键 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键，提供虚拟扫描按键设置截图 |
| ★19 | 防摔抗震 | 可承受1.5m高处到地面的多次跌落,符合MIL-STD810G军用级标准；（需提供第三方机构出具跌落测试报告盖章扫描件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
| 20 | 抗滚落能力 | 1000x0.5 m范围内的滚落 |
| 21 | 重量 | ≤258克（带电池） |
| ★22 | 无故障时间 | 平均无故障时间不低于20000小时，并提供第三方检测报告盖章扫描件 |
| ★23 | 认证 | CCC认证，无线电发射设备型号核准证，WIFI联盟，电池UN38.3认证，提供测试报告扫描件，电池空运和海运报告，并加盖公章扫描件 |
| 24 |  | 投标文件中必须需提供终端原厂产品彩页盖章扫描件 |
| ★25 |  | 原厂五年主机（含电池）全保服务（包含人为损坏） |
| 26 | 操作温度 | -20°C 至+50°C |
| 27 | 存储温度 | -4°F 至 148°F -20°C 至 +60°C |
| 28 | 湿度 | 湿度5%至90% （无冷凝） |
| 29 | 充电底座和手绳 | 每台配置单充底座和手绳 |
| 30 | 连续扫描 | 可支持条码屏幕自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
| 31 | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权原厂商盖章扫描件） |
| 32 | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件） |
| 33 | 防腐蚀测试 | 投标产品通过GB/T2423.17-2008防腐（盐雾）检测（需提供第三方机构出具的测试报告或证书并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
| ★34 | 医用电气安全 | 投标产品通过2023年8月最新标准YY 9706.102-2021 医用电气安全检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告，其委托单位必须为投标产品原厂商，提供盖章扫描件 |

- （二）、交货期或交付使用期：中标后5个工作日完成所有系统的安装、调试并通过验收，交付使用(具体以招标人通知为准)。

- （三）、中标方式：最低价中标

三、投标人主要资格条件：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 开标时间、地点

开标时间：2024年4月15日 15点（北京时间），在指定时间前将投标相关文件送至开标地点。

开标地点：扬州市第二人民医院行政2楼会议室（扬州市邗江区上方寺路50号）

联系人：陈老师

联系电话：0514-89710266